便携式温度校验炉使用说明书

- 概述

便携式温度校验炉采用高稳定控温仪，均热块采用导热较好的合金材料。在技术上与国内外先进技术同步，在被插入深度、水平温场、垂直温场等技术方面处于领先水平。在所需的温度范围内使用，它可方便的设置并精确产生所需温度。它体积小、加热快速、控温稳定、无污染等特点，可将温度传感器与仪表进行整体校验，因此它易于携带，使用方便，易于快速可靠的温度校准，广泛应用于机械、化工、食品、药品等行业。

2．操作方法：

操作前准备工作如下：1、检查按钮开关是否弹起。

2、温控表中参数如下：系统功能选择Func、 参数密码锁Loc。

2．1  制热具体操作步骤如下：

2.1.1接通电源，先将模式开关置于中间的“停”档。再依次打开总电源开关及电源插座上方的风扇开关。(注：风扇从头到尾都要一直开着，如果不开的话会导致元器件损坏。切记！！！)

2.1.2 打开温控仪开关，温控表开始运行。所看到的界面即为基本界面。

2.1.3 设定温度点及系统模式。

1)   在基本界面中，，点按一下设定键SET放开，进入设定温度设置，按移位键、增加键、减少键将SV窗口的数字值设为需要的温度点之后，再按一下设定键SET将设定温度点进行确认保存。

2)   再按一下最左端的设定键SET,出现系统选择功能Func值调整为0，系统为制热模式。

3）  按住最左端的设定键SET并保持约3秒回到基本界面，设定结束。

2.1.5 将模式选择拨到“制热”档，这样，进行升温制热。

2.1.6 当PV窗口的实际炉温和SV窗口的设定炉温接近时再恒温20分钟即可进行热电偶的检测。

2.1.7 检测完毕后，将模式选择开关置于“停”档，实际温度回到室内温度左右时，依次关闭温控仪开关，风扇开关和总电源开关，切断电源。

3．2   制冷具体操作步骤如下：

3.2.1  接通电源，先将模式开关置于中间的“停”档。再依次打开总电源开关及电源插座上方的风扇开关。(注：风扇从头到尾都要一直开着，如果不开的话会导致元器件损坏。切记！！！)

3.2.2  打开温控仪开关，温控表开始运行。所看到的界面即为基本界面。

3.2.3、 设定温度点及系统模式。

1)    在基本界面中，，点按一下设定键SET放开，进入设定温度设置，按移位键、增加键、减少键将SV窗口的数字值设为需要的温度点之后，再按一下设定键SET将设定温度点进行确认保存。

2)  再按一下最左端的设定键SET,出现系统选择功能Func值调整为1，系统为制冷模式。

3） 按住最左端的设定键SET并保持约3秒回到基本界面，设定结束。

3.2.4  将模式选择拨到“制冷”档，这样，进行降温制冷。

3.2.5  当PV窗口的实际炉温和SV窗口的设定炉温接近后再恒温20分钟即可进行热电偶的检测。

3.2.6  检测完毕后，将模式选择开关置于“停”档，实际温度回到室内温度左右时，依次关闭温控仪开关，风扇开关和总电源开关，切断电源。

4．注意事项：

（1） 现场使用时，环境温度：20±5℃；电源插头必须要可靠接地,使用电源AC220V±10%,50±1HZ。

（2）当工作模式由“制冷”和“制热”相互转换时，必须在“停”档停留3到4分钟，这样可以确保元器件的使用寿命更长。

金湖中泰仪表有限公司

电话：0517-86990888

传真：0517-86892917

网址：www.jsakyb.com